## 様式１
様式１ |  | 国設酸性雨測定所点検表
点検日：令和 年 月 日 時 分～ 時 分 |  |  |  |  | 点検者：
凡例 「○」：異常なし、又は作業実施 「●」：異常あり（特記事項に概要記述） 「−」：点検等不要
測定機器 名称等 | ２週間点検 |  |  | ４週間点検
| 点検内容 |  | 特記事項 | 点検内容 |  | 特記事項
降水試料自動捕集装置 |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・時刻合わせ
|  | ・感雨センサーの洗浄、動作確認 |  |  | ・記録紙の補充
|  | ・受水器の清掃 |  |  | ・降水ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞへの出力
|  | ・洗浄水の補充、廃水タンクの交換 |  |  | ・記録紙及びｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞの送付
|  | ・降水試料導入管の汚れ・つまり → 洗浄・交換 |  |  | ・純水試験用試料採取（ﾀﾝｸ番号： ）
|  | ・降水試料の回収、容器交換 |  |  | ・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗﾝｸ試験用試料採取（ﾀﾝｸ番号： ）※
・洗浄水の採取
・ターンテーブルの初期化
・記録計動作及び用紙残量の確認
・自動運転復帰印字確認(復帰時刻 )
・降水試料等の送付
オゾン自動分析計 |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・時刻合わせ
|  | ・アラームチェック（表示記号： ） |  |  | ・記録紙の補充
|  | ・記録計の動作、用紙残量確認 |  |  | ・試料大気導入管の汚れ・折れ・漏れ → 洗浄・交換
|  | ・環境大気ﾀﾞｽﾄ除去フィルターの交換 |  |  | ・吸引ポンプの動作確認（異常音・振動）
|  | ・流量（ L/min）[ 設定：0.4 ～ 1.0 ] |  |  | ・光源ランプの状態（黒ずみ・汚れ）
・ポンプ圧（ kPa）[設定：65kPa以下]
二酸化硫黄自動分析計 |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・時刻合わせ
|  | ・アラームチェック（表示記号： ） |  |  | ・記録紙の交換
|  | ・記録計動作、用紙残量確認 |  |  | ・試料大気導入管の汚れ・折れ・漏れ → 洗浄・交換
|  | ・環境大気ﾀﾞｽﾄ除去フィルターの交換 |  |  | ・吸引ポンプの動作確認（異常音・振動）
|  | ・流量（ L/min）[ 設定：0.5 ～ 1.1 ] |  |  | ・毛細管の汚れ・目詰まり → 洗浄・交換
|  | ・ポンプ圧（ kPa）[設定：70 ～ 90 ] |  |  | ・ゼロガス校正確認
・スパン校正確認
窒素酸化物自動分析計 |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・時刻合わせ
|  | ・アラームチェック（表示記号： ） |  |  | ・試料大気導入管の汚れ・折れ・漏れ → 洗浄・交換
|  | ・記録計動作確認（目視） |  |  | ・吸引ポンプの動作確認（異常音・振動）
|  | ・環境大気ﾀﾞｽﾄ除去フィルターの交換 |  |  | ・ゼロガス校正確認
|  | ・流量（ L/min）[ 設定：1.7 ～ 2.3 ] |  |  | ・スパン校正確認
・ポンプ圧（ kPa）[設定：70 ～ 90 ]
校正器 |  |  |  |  | ・シリカゲルの交換
風向風速温度雨量日射量自動測定記録計 |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・時刻合わせ
|  | ・記録計動作確認（目視） |  |  | ・記録紙の交換
|  | ・風向風速計発信器（部）の目視確認 |  |  | ・動作確認
|  | ・雨量計受水器・稼働部・転倒ますの清掃 |  |  | ・雨量計受水器・稼働部・転倒ますの清掃
|  | ・日射計感部の汚れ確認 |  |  | ・ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞを交換
・記録紙及びｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞを送付
ﾃﾞｰﾀ処理装置 |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・時刻合わせ
|  | ・表示確認 |  |  | ・表示確認
β線吸収法微小粒子状物質自動測定器 (PM10&PM2.5) |  | ・時刻チェック（較差： 秒 ） |  |  | ・ろ紙の交換
|  | ・モニター画面確認（異常の有無） |  |  | ・換気フィルタ交換（３ヶ月毎）
|  | ・メッセージ欄確認（エラー記録の有無） |  |  | ・バーチャルインパクタの清掃（３ヶ月毎）
・吸引ポンプの動作確認（異常音・振動）
・ろ紙残量確認
・ろ紙巻き取り状態確認
・ろ紙スポット状態確認
乾性沈着ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置 |  | ・フィルターパックの回収、交換 |  |  | ・吸引ポンプの動作確認（異常音・振動）
|  | ・フィルターパックの流量及び交換時刻の記録 |  |  | ・流量確認（ L/min）
・フィルターパックの試料送付
局舎全体 |  | ・鍵の持ち出し記録
・入退室記録
・環境科学研究センターへの連絡
・局舎内温度確認（ ℃）
・保安器・避雷器の確認
・局舎周辺の除草・除雪
・その他目視確認
○４週間点検時には、２週間点検項目も実施すること
※月１回実施

## 様式2
様式2
作業日報
年 月 日 |  | ～ | 研究所担当者
技術員
点検日作業
( ) | 点検業務の連絡の受理
( ) | テレメータシステムによるデータ状況の確認
( ) | 降水量データの確認
( ) | 降水試料量の確認
( ) | その他
＜測定状況等＞
テレメータ作業
( ) | テレメータシステムによる作業
( ) | その他
降水試料に関する作業
( ) | 降水試料の受理
( ) | 降水試料タンクの処理
( ) | 点検報告の確認等
( ) | 降水試料の処理
( ) | 交換用試料タンクの送付
( ) | その他
FPに関する作業
( ) | FP試料の受理
( ) | FP試料の処理
( ) | ホルダーの処理
( ) | FP試料の送付
( ) | その他
その他
( ) | その他
( )
( )
[ |  |  |  | ]
備 考（特記事項等）
＜保守点検担当者への連絡事項等＞
＊ 作業日報は派遣日毎に作成し、研究所の担当者からの確認を受けるものとする。